**ANEXO 1**

**REPORTE DE PARTIDAS**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “****MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO”**

| **LOTE** | **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **CANTIDAD** | **CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Balanza analítica. | 1 | Balanza analítica. Con plato de acero inoxidable, calibración interna automática, calibra automáticamente el equilibrio cuando se detecta un cambio de temperatura significativo. Cuenta con pantalla táctil VGA a color de 5.7" e interface RS232 y USB. Unidades de medición: Baht; Carat; Custom; Grain; Gram; Hong Kong Tael; Kilogramo; Miligramo; Mesghal; Momme; Newton; Onza; Onza Troy; Pennyweight; Pound; Singapore Tael; Taiwan Tael; Tical; Tola. Especificaciones: Capacidad máx.: 120 g. Legibilidad de 0.1mg. Linealidad: ±0.2mg. Tiempo de estabilización: 2s. Medida del plato de pesaje: 90mm de diámetro. Dimensiones (AnxAlxPr): 230x350x393 mm. Garantía de un año contra defectos de fabricación. Requerimiento eléctrico: 100-240 VAC, 50-60 Hz.  |
| 2 | Potenciómetro. | 1 | Potenciómetro. Diseño compacto con una pantalla larga y bien estructurada. La disposición intuitiva de los botones y el sencillo menú garantizan que las mediciones se puedan realizar con unos pocos clics. Permite que los datos se exporten directamente a una impresora o una PC para su procesamiento posterior mediante puertos RS232 o USB. Especificaciones: Rango de medición de pH: -2 a 16. Resolución: 0.01, 0.1. Exactitud: ±0.01. Sensor: LE410. Rango de medición de mV: 0. Resolución: 1. Exactitud: ±1. Rango de temperatura: 5°C a 105°C. Resolución: 0.1°C. Exactitud: 0.3°C. Memoria: 200 mediciones. |
| 3 | Placa calefactora con agitación. | 1 | Placa calefactora con agitación. Diseñadas para ofrecer un rendimiento y una seguridad fiable, así como un funcionamiento sencillo. Cuenta con una superficie de aluminio y pantalla LED, con posibilidad de configurar programas (rampa/permanencia) y guardar los ajustes. Cuenta con tecnología innovadora StirTrac que ofrece una mezcla a baja velocidad, un control uniforme de la velocidad y un acoplamiento magnético más fuerte. Sistema de advertencia HOT TOP (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales indicando claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C. Especificaciones: Superficie de calentamiento: 18,4 x 18,4 cm. Rango de agitación: 50-1500. Temperatura máx.: 300°C. Requerimiento eléctrico: 100-120 V, 50/60 Hz. Incluye: Sonda de temperatura de acero inoxidable, varilla de soporte, barra de agitación y abrazadera. |
| 4 | Vortex mezclador. | 1 | Vortex mezclador. Garantiza una mezcla rápida y uniforme en funcionamiento continuo o modo de pulsado. Diseño compacto con carcasa de plástico blanco resistente a ácidos y álcalis duradera y base de aluminio fundido con patas de goma para mayor estabilidad. Mezcla hasta cuatro tubos de ensayo simultáneamente. Interruptor de ENCENDIO/APAGADO montado en la parte superior. Varíe el mezclado simplemente cambiando la presión del tubo contra la parte superior de espuma de goma. Especificaciones: Rango de velocidad 3000 rpm. Tamaño de la plataforma: 10.1 cm. Dimensiones (AnxAlxL): 13.9x10.6x13.9cm. Requerimiento eléctrico: 120V 50/60Hz, 0.5A. Incluye: cable de alimentación y superficie de espuma. |
| 5 | Evaporador en seco. | 1 | Evaporador en seco. Ideal para la preparación de muestras en una variedad de aplicaciones que incluyen el descubrimiento de fármacos, el análisis clínico, las pruebas ambientales, la agroquímica y el procesamiento de evidencia forense. Utiliza calor seco y nitrógeno para acelerar la evaporación de hasta 50 muestras al mismo tiempo. Un cómodo panel táctil permite programar fácilmente el tiempo y la temperatura. Se pueden almacenar hasta diez programas diferentes en el microprocesador para la coherencia del protocolo. Pantalla LCD con programación táctil, exterior de acero cubierto de epoxi y tapa de vidrio. Cuenta con sistema de calentamiento de bloque seco de 900 watt, 50 boquillas dispensadoras de nitrógeno en cinco hileras horizontales de 10, con cinco válvulas de control de nitrógeno con botón de encendido/ apagado; regulador de presión montado en la parte delantera con pantalla de presión analógica y sonda de sensor de temperatura para monitorear la temperatura del bloque o la muestra. manguera de escape de polietileno de 6 pies y ID de 5 cm, con abrazadera y tubo de polietileno flexible de 6 pies para suministro de nitrógeno. Especificaciones: Regulación de presión: 0 a 45 psi en incrementos de 2 psi. Requerimiento eléctrico: 115V, 50/60 Hz. Dimensiones (AnxAlxL): 51x33x28cm. Peso: 20 kg. Garantía de un año contra defectos de fabricación. Required Accessories• Aluminum block• Sample tubes• Nitrogen source with flow rate of 6.5 CFM/185 LPM minimum (pressure not to exceed 50 psi)Bloque de aluminio sólido. Capacidad para 50 tubos de 12x75 mm. Cuenta con asas laterales de acero inoxidable para levantar el bloque dentro y fuera del evaporador.  |
| 6 | Microcentrífuga. | 1 | Microcentrífuga, diseño compacto y ergonómico, fácil de operar, funcionamiento silencioso, función de ciclo corto, función de seguridad: corte de seguridad de desequilibrio e inclinación, seguro de tapa que impide la apertura mientras el rotor está girando. Especificaciones: Capacidad máxima: 12x12ml. Velocidad/ FCR máx.: 12,500 rpm/9,800xg. Requerimiento eléctrico: 110-240V, 50-60 Hz. Dimensiones: (AnxAlxPr): 17.1x11.4x20.3cm. Garantía de un año contra defectos de fabricación. Incluye: rotor para 12 tubos de 1.5/2.0ml, rotor para 32 tubos individuales o en tiras de 4x8 de 0.2ml, 12 adaptadores para tubos de 0.2 ml, 12 adaptadores para tubos de 0.5 ml, caja de almacenamiento para rotores y adaptadores, rack de tubos y cable de alimentación universal con 4 enchufes intercambiables. |
| 7 | Sistema para extracción en fase solida de 12 posiciones. | 1 | Sistema para extracción en fase solida de 12 posiciones. Se puede utilizar con cualquier cartucho para SPE con conector estándar macho. Las guías de muestra de PTFE inerte reducen la contaminación cruzada y el arrastre. El estante flexible para recolección de la muestra puede contener una variedad de recipientes. Cuenta con una válvula de liberación rápida de vacío para un mejor control del sistema. Válvulas individuales permiten el control del vacío para cada cartucho, mejorando la reproducibilidad. Incluye: lavabo de vidrio con regulador de vacío incorporado, tapa de polipropileno con 12 válvulas de control individuales, estante de recolección de 12 posiciones, 12 guías para muestra de PTFE y un contenedor de residuos.  |
| 8 | Bomba de vacío de cabezal simple. | 1 | Bomba de vacío de cabezal simple. Diseño liviano y resistente que minimiza el tiempo de parada para reparaciones. Sin piezas humectadas de metal en el cabezal de la bomba lo que brindar protección contra la corrosión. Tamaño del puerto: Espiga para manguera de e 1/4" (0.64 cm). Presión máxima de 35 psig. Vacío máximo de 120 torr. Velocidad de flujo de 5.5 L/min. Potencia: 115VCA. Motor de 1/12 HP. Garantía de un año contra defectos de fabricación.  |
| 9 | Tubo Lila EDTA-K2, 13 x 75mm, 4.0ml | 42 | Tubo Lila EDTA-K2, 13 x 75mm, 4.0ml |
| 10 | Tubo Oro Gel y Activador de 5.0ml | 42 | Tubo Oro Gel y Activador de 5.0ml |
| 11 | Gradilla de Plástico. | 5 | Gradilla de Plástico, sostiene a los tubos de ensayo en un laboratorio. |
| 12 | Mezclador de Tubos 15 Plazas. | 1 | Mezclador de tubos 15 plazas tipo balancin. Operación continua. Facilidad de carga y descarga sin necesidad de apagar el equipo. Equipo especializado para impedir deslizamientos de la muestra. Operación eficiente y silencioso. Trabajan de 25 a 30 rpm. |

**ANEXO 1A**

**HOJA DE PROPUESTA TÉCNICA**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/012/2020 “MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO”**

HOJA \_\_\_\_ DE \_\_\_\_

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN** | **ESPECIFICACIONES SOLICITADAS** | **ESPECIFICACIONES PROPUESTAS** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** | **FECHA** | *Para uso exclusivo de la convocante* |
| **Cargo:** |  | *Evaluó:* |
| **Firma:** |  |  |

ESTE FORMATO PUEDE REPRODUCIRSE LAS VECES NECESARIAS Y DEBERÁ PRESENTARSE EN ORIGINAL Y COPIA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA EN EL SOBRE TÉCNICO - ECONÓMICO

**ANEXO 2 (DOS)**

**HOJA DE PROPUESTA ECONÓMICA**

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/014/2020 “MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO”

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PARTIDA** | **DESCRIPCIÓN**  | **PRECIO UNITARIO** **ANTES DE IVA** | **TOTAL, COTIZADO** **ANTES DE IVA**cantidad de productos por precio unitario | **TOTAL, CON IVA** |
|  |  |  |  |  |
|  |  | **TOTAL, COTIZADO**  |  |  |
| SUBTOTAL |
| IVA |
| TOTAL  |
| **Representante legal de la empresa****Nombre:** |
| **Cargo:** |
| **Firma:** |

ESTE FORMATO DEBE PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, PUEDE SER REPRODUCIDO CUANTAS VECES SEA NECESARIO. NOTA: ESTE IMPRESO ÚNICAMENTE DEBE CONTENER LAS PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA

**ANEXO 3 (TRES)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/014/2020 “MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO”**

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

**P R E S E N T E.**

CON RELACIÓN A LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/014/2020 RELATIVA A LA ADQUISICIÓN DE “MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO” Y EN CUMPLIMIENTO A LAS BASES ESTABLECIDAS PARA PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO, MANIFIESTO A USTED BAJO **PROTESTA DE DECIR VERDAD** QUE LA EMPRESA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, NO SE ENCUENTRA EN LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE **EL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL ESTADO DE DURANGO**, COMO IMPEDIMENTOS PARA CELEBRAR PEDIDOS O CONTRATOS.

**A T E N T A M E N T E**

**REPRESENTANTE LEGAL**

ESTE FORMATO DEBERÁ SER PRESENTADO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA LICITANTE.

**ANEXO 5 (CINCO)**

**LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL NO. LP/E/SECESP/014/2020 “MATERIALES Y ACCESORIOS DE LABORATORIO”**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LAS OFERTAS EN LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN),CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: (NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE LAS PROPUESTAS QUE SE PRESENTEN DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº \_\_\_\_\_\_ , A CELEBRARSE EL (FECHA DEL ACTO DE RECEPCIÓN Y APERTURA) CONVOCADA POR LA (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES), EN LAS CANTIDADES, CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES QUE SE DESCRIBEN EN LAS BASES CORRESPONDIENTES: LA PRESENTE FIANZA ESTARÁ EN VIGOR HASTA POR UN TÉRMINO DE TRES MESES POSTERIORES A LA RECEPCIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES. (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 282, 283 y 178 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRO. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

**ANEXO 6 (SEIS)**

**TEXTO QUE CONTIENE LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN INCLUIRSE EN LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA SOLICITADAS PARA CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO EN LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL, QUE LLEVA A EFECTO LA DEPENDENCIA CONVOCANTE.**

ANTE: EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.

PARA GARANTIZAR POR: (NOMBRE DE LA PERSONA QUE PARTICIPA EN LA LICITACIÓN), CON DOMICILIO EN (DOMICILIO DEL LICITANTE), HASTA POR LA EXPRESADA CANTIDAD DE: ($ NÚMERO Y LETRA) EL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES ESTIPULADAS EN EL CONTRATO CON FOLIO Nº (NÚMERO DEL CONTRATO), CELEBRADO CON (NOMBRE DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ RELACIONADO CON LOS PEDIDOS NOS. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ PARA LA ADQUISICIÓN DE (DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS BIENES). ESTA FIANZA, ASIMISMO GARANTIZA LA CALIDAD, DEFECTOS DE FABRICACIÓN, VICIOS OCULTOS DE LOS BIENES MATERIA DEL CONTRATO Y PEDIDOS DE REFERENCIA DURANTE UN AÑO MÁS CONTADO A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SEAN RECIBIDOS POR LA (DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE) (LA COMPAÑÍA AFIANZADORA) ACEPTA EXPRESAMENTE CONTINUAR GARANTIZANDO LAS OBLIGACIONES A QUE ESTA PÓLIZA SE REFIERE AÚN EN EL CASO DE QUE SE OTORGUEN PRORROGAS O ESPERAS AL DEUDOR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE SE AFIANZAN. LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA SE SOMETE AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN QUE ESTABLECEN LOS ARTÍCULOS 178, 282 y 283 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS CON EXCLUSIÓN DE CUALQUIER OTRA. ESTA FIANZA SOLO PODRÁ SER CANCELADA MEDIANTE AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

**ANEXO 7 (SIETE)**

(NOMBRE) MANIFIESTO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS AQUÍ ASENTADOS, SON CIERTOS Y HAN SIDO DEBIDAMENTE VERIFICADOS, ASÍ COMO QUE CUENTO CON FACULTADES SUFICIENTES PARA SUSCRIBIR LA PROPUESTA EN LA PRESENTE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_\_\_\_NÚMERO DE LICITACIÓN \_\_\_, A NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE: (PERSONA FÍSICA O MORAL)

|  |
| --- |
| REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: |
| **DOMICILIO FISCAL**:CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO:  |  |
| **DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR TODO TIPO DE NOTIFICACIONES:**CALLE Y NÚMERO:COLONIA:CÓDIGO POSTAL: | DELEGACIÓN O MUNICIPIO:ENTIDAD FEDERATIVA: |
| TELÉFONOS: | FAX: |
| CORREO ELECTRÓNICO: |  |
| NO. DE LA ESCRITURA PÚBLICA EN LA QUE CONSTA SU ACTA CONSTITUTIVA: | FECHA: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| NOMBRE, NÚMERO Y LUGAR DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE DIO FE LA MISMA: |
| RELACIÓN DE ACCIONISTAS, PORCENTAJE DE ACCIONES, Y R. F.C. DE CADA UNO DE ELLOS: |  |
| APELLIDO PATERNO | APELLIDO MATERNO | NOMBRE |
| DESCRIPCIÓN DEL OBJETO SOCIAL (DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA ESCRITURA CONSTITUTIVA): |
| REFORMAS AL ACTA CONSTITUTIVA: |
| NOMBRE DEL APODERADO O REPRESENTANTE: |
| DATOS DEL DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL ACREDITA SU PERSONALIDAD Y FACULTADES: | NÚMERO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD: |
| ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO: | FECHA: |
| NOMBRE, LUGAR Y NÚMERO DEL NOTARIO PÚBLICO ANTE EL CUAL SE OTORGÓ: |

ASIMISMO, MANIFIESTO QUE LOS CAMBIOS O MODIFICACIONES QUE SE REALICEN EN CUALQUIER MOMENTO A LOS DATOS O DOCUMENTOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE FORMATO Y DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO QUE, EN SU CASO, SEA SUSCRITO CON EL SECRETARIADO, DEBERÁN SER COMUNICADOS A ÉSTE, DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE SE GENEREN

(LUGAR Y FECHA)

PROTESTO LO NECESARIO

(FIRMA)

NOTA: EL PRESENTE FORMATO PODRÁ SER REPRODUCIDO POR CADA LICITANTE EN EL MODO QUE ESTIME CONVENIENTE, DEBIENDO RESPETAR SU CONTENIDO, PREFERENTEMENTE EN EL ORDEN INDICADO.

**ANEXO 8 (OCHO)**

**CARTA PODER**

|  |
| --- |
|  (NOMBRE) EN MI CARÁCTER DE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, DE LA EMPRESA DENOMINADA (NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DE QUIEN OTORGA EL PODER) SEGÚN CONSTA EN EL TESTIMONIO NOTARIAL NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_OTORGADO ANTE NOTARIO PÚBLICO NÚMERO \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ DE (CIUDAD EN QUE SE OTORGÓ EL CARÁCTER REFERIDO) POR ESTE CONDUCTO AUTORIZO A (NOMBRE DE QUIEN RECIBE EL PODER), PARA QUE A NOMBRE DE MI REPRESENTADA, SE ENCARGUE DE LAS SIGUIENTES GESTIONES: ENTREGAR Y RECIBIR DOCUMENTACIÓN, COMPARECER A LOS EVENTOS DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES Y DE FALLO, FORMULAR LAS ACLARACIONES QUE SE DERIVEN DE DICHOS EVENTOS, ASÍ COMO RECIBIR Y OÍR NOTIFICACIONES CON RELACIÓN AL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL \_\_\_\_(NOMBRE Y NO.)\_\_\_\_\_ RELATIVA A LA CONTRATACIÓN DE \_\_\_\_\_\_\_\_ CONVOCADA POR EL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE DURANGO.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_(LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN OTORGA EL PODER |  NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA DE QUIEN RECIBE EL PODER |
| TESTIGOS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |  |  |  | NOMBRE, DOMICILIO Y FIRMA |

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

 A T E N T A M E N T E

ANEXO 9 (NUEVE)

TEXTO QUE DEBERÁ EMPLEAR EL LICITANTE, PARA PRESENTAR SU PROPOSICIÓN EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA.

FECHA \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP**

CONVOCANTE

QUIEN SUSCRIBE \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SEÑALADA AL RUBRO, PERSONALIDAD QUE ACREDITO CON LA DOCUMENTACIÓN SEÑALADA EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL \_\_\_\_\_NUMERO DE LICITACIÓN\_\_\_\_\_, **DECLARO** BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE **ME ENCUENTRO AL CORRIENTE DE MIS OBLIGACIONES FISCALES, DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LAS LEYES TRIBUTARIAS.**

LO ANTERIOR CON OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A DICHAS DISPOSICIONES Y PARA LOS FINES Y EFECTOS A QUE HUBIERE LUGAR.

A T E N T A M E N T E

**ANEXO 10**

NOTA IMPORTANTE: PARA FACILITAR LA LECTURA DE SUS PREGUNTAS FAVOR DE LLENAR EN COMPUTADORA

**LIC. OMAR CARRAZCO CHÁVEZ**

**SECRETARIO EJECUTIVO DEL SECESP.**

***NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

***NOMBRE DEL LICITANTE O REPRESENTANTE LEGAL DEL MISMO:***

***PREGUNTAS:***

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |
| --- |
| NOTAS ACLARATORIAS:1.-Solo se aceptarán preguntas presentadas con este formato.2.-Las bases no estarán a discusión en esta junta ya que el objetivo es EXCLUSIVAMENTE la aclaración de las dudas formuladas en este documento.3.-Este formato deberá ser enviado únicamente por correo electrónico en formato Microsoft Word al correo licitaciones.secespdgo@gmail.com  |